UT-5524A

4通道数字电压表

使

用

说

明

书

| 版本 | 日期 | 作者 | 审核者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VER:01 | 2017.12.25 | 郭昆 |  |  |

- 产品概述

（1）产品介绍

UT-5524A是一款4通道数字电压表，4通道电压独立输入，采用多种通讯方式，可和计算机方便连接，构成实验室、产品质量检测等各种领域的远程电压采集系统，也可构成工业生产过程监控系统。

（2）产品应用

-- 电源老化电压检测

-- 多路电压信号监控

-- 工业自动化测量

-- 实验室自动化控制

-- 多通道转换测量

- 产品技术参数

◆工作电压：9-40V(DC)

◆工作电流：110mA@9Vmax

◆工作湿度：5~95%

◆工作温度：-40~+85℃

◆储存温度：-40~+85℃

◆采样频率：16.6HZ

◆分辨率：24位

◆采集精度：0.5%

◆输入通道：4通道差分输入

◆输入阻抗：10M

◆量程范围：电压0-200V

◆通讯方式：RS-485/422

◆通讯协议：MODBUS-RTU

◆雷击浪涌：电源：差模1KV

RS-485/422：600W防护

三、指示灯

PWR: 红色，电源指示灯。供电正常是长亮

TXD: 绿色，发送指示灯。当模块对外发送数据时，指示灯亮；发送完成熄灭

RXD: 黄色，接受指示灯。当模块接收外部数据时，指示灯亮；接收完成熄灭

- 引脚信息

| 引脚号 | 引脚名称 | 引脚说明 | 引脚号 | 引脚名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIN4+ | 通道4正 | 11 | GND | 电源负极 |
| 2 | VIN4- | 通道4负 | 12 | +VCC | 电源正极 |
| 3 | VIN3+ | 通道3正 | 13 | GND | 电源负极 |
| 4 | VIN3- | 通道3负 | 14 | GND | 电源负极 |
| 5 | VIN2+ | 通道2正 | 15 | RESET | 复位（低有效） |
| 6 | VIN2- | 通道2负 | 16 | GND | 电源负极 |
| 7 | VIN1+ | 通道1正 | 17 | RXD- | 422接收- |
| 8 | VIN1- | 通道1负 | 18 | RXD+ | 422接收+ |
| 9 | NC | 悬空 | 19 | T/R- | 485-、422发送- |
| 10 | NC | 悬空 | 20 | T/R+ | 485+、422发送+ |

*引脚RESET与GND短接3秒即可给设备重启

五、代码表

5.1寄存器地址

保存寄存器（支持03,06,16功能码）：

| 寄存器地址 | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| 40001(R/W) | 通道1模拟量输入模式 |
| 40002(R/W) | 通道2模拟量输入模式 |
| 40003(R/W) | 通道3模拟量输入模式 |
| 40004(R/W) | 通道4模拟量输入模式 |
| 45001(R/W) | MODBUS地址 |
| 45002(R/W) | 波特率 |

输入寄存器（支持04功能码，只读）：

| 寄存器地址 | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| 30001(R) | 高八位为0，低八位为第一通道数值的高八位（既有符号24位数的23位-16位） |
| 30002(R) | 第一通道数值的低十六位8388607对应正满量程，-8388607对应负满量程 |
| 30003(R) | 高八位为0，低八位为第二通道数值的高八位（既有符号24位数的23位-16位） |
| 30004(R) | 第二通道数值的低十六位8388607对应正满量程，-8388607对应负满量程 |
| 30005(R) | 高八位为0，低八位为第三通道数值的高八位（既有符号24位数的23位-16位） |
| 30006(R) | 第三通道数值的低十六位8388607对应正满量程，-8388607对应负满量程 |
| 30007(R) | 高八位为0，低八位为第四通道数值的高八位（既有符号24位数的23位-16位） |
| 30008(R) | 第四通道数值的低十六位8388607对应正满量程，-8388607对应负满量程 |

有符号24位数是补码来的，可以按照如下办法转换成有符号32位数，也就是int（int32_t）类型。 
     (（int32_t）(（（uint32_t）（读值高八位）<<16 | 读值低16位）<<8 ) )>>8。

通过将数值左移8位将符号位移到int类型的最高位，然后再将值右移8位得到本来的读值。

寄存器信息地址（PLC 地址）

寄存器信息地址指的是存放于控制器中的地址，这些控制器可以是 PLC，也可以是触

摸屏，或是文本显示器。例如 40001、 30002 等，这些地址一般使用 10 进制描述。

寄存器寻址地址（协议地址）

寄存器寻址地址指的是通信时使用的寄存器地址，例如信息地址 40001 对应寻址地址

0x0000， 40002 对应寻址地址0x0001，寄存器寻址地址一般使用 16 进制描述。再如，信息寄存器 40003 对应寻址地址0x0002，信息寄存器 30003 对应寻址地址0x0002，虽然两个信息寄存器通信时使用相同的地址， 但是需要使用不同的命令才可以访问， 所以访问时不存在冲突。

5.2波特率设置

| 寄存器地址 | 寄存器值 | 波特率(bps) | 校验方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45002(R/W) | 0000H | 1200 | None |
|  | 0001H | 2400 | None |
|  | 0002H | 4800 | None |
|  | 0003H | 9600 | None |
|  | 0004H | 19200 | None |
|  | 0005H | 38400 | None |
|  | 0006H | 57600 | None |
|  | 0007H | 115200 | None |

5.3模拟量输入模式

| 类型代码 | 输入类型（量程） | 类型代码 | 输入类型（量程） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | ±200V | 0x05 | ±10V |
| 0x02 | ±100V | 0x06 | ±5V |
| 0x03 | ±50V | 0x07 | ±3V |
| 0x04 | ±25V |  |  |

六、出厂参数

物理地址                          01

协议类别                        MODBUS

数据格式                        8、N、1

波特率                         9600bps

通道1                  差分输入，输入类型±200V

通道2                  差分输入，输入类型±200V

通道3                  差分输入，输入类型±200V

通道4                  差分输入，输入类型±200V